MEASURED DATA & FUNCTIONAL TEST REPORT

跌倒风险方向实测数据与功能测试报告

覆盖服务链路、风险状态、跌倒检测、预跌倒预测与多模态复核

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 测试对象 | fall_benchmark / fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825 |
| 报告日期 | 2026-09-02 |
| 测试类型 | 自动化功能测试 + 服务冒烟 + 已保存离线实验结果复核 |
| 结论等级 | 原型演示与系统联调通过；预跌倒功能保持实验性 |

使用说明

本文档依据当前工作区代码、交付包、配置、自动化测试与已保存实验结果编制。涉及模拟数据的指标均按实验结果表述，不代表真实养老场景的最终安全性能。

1. 测试结论摘要

总体结论：FastAPI 服务可启动，健康检查通过；19 项可由 unittest 直接执行的回归用例全部通过。跌倒检测链路具备内部/外部测试记录，预跌倒风险链路具备九受试者独立评估、事件级提前量与误报数据。系统满足项目演示和接口联调要求。

安全结论：跌倒前风险预测在模拟数据上召回较高，但事件级误报仍明显，且缺少真实家庭/养老机构长时验证；因此只能用于界面提示、事件记录和人工/多模态复核，不能单独触发不可逆的紧急处置。

| 测试域 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 服务启动与健康接口 | 实际启动成功；/health 返回 ok=true | 通过 |
| 自动化功能回归 | 19/19 通过，0 失败 | 通过 |
| 跌倒检测内部测试 | GMDCSA24：Accuracy 86.88%，F1 86.27%（主路线） | 达到原型基线 |
| 跌倒检测外部测试 | MCFD 415 段：Accuracy 62.41%，Recall 60.30% | 需现场适配 |
| 预跌倒窗口级评估 | 9 人 LOSO：Macro BA 0.8833，Macro-F1 0.6681 | 实验通过 |
| 预跌倒事件级评估 | 2 窗口确认：1/2/3s 召回 70.77%/84.72%/94.44% | 误报约束未达生产要求 |
| Qwen 触发级复核 | 76 个触发：Balanced Accuracy 97.22%，平均 4.71 秒 | 可作异步复核 |

2. 测试范围与边界

本报告聚焦“跌倒风险”方向，按风险链路从视频输入到业务输出进行验证。测试包含：视频接入、姿态质量门控、64 帧窗口、1/2/3 秒风险预测、跌倒确认状态机、事件接口、可选多模态复核，以及相关离线指标。

| 纳入范围 | 未纳入本轮最终验收 |
| --- | --- |
| Windows 单机 GPU 环境；单路本地/直接流接口；萤石接入代码；REST 与演示页 | 多路并发、7×24 小时稳定性、断电恢复、网络抖动压力测试 |
| GMDCSA24、MCFD、PreVFall 模拟数据；已保存训练/测试结果 | 真实家庭/养老机构现场大样本、真实伤害事件数据 |
| 姿态质量门控、风险等级、跌倒状态机、事件输出 | 与真实短信、电话、护理站数据库的端到端联动 |
| Qwen3-VL 异步触发级复核结果 | 全天候连续运行误报率与并发吞吐 |

3. 测试对象、环境与方法

3.1 被测对象

源代码工程：fall_benchmark。

部署交付包：outputs/fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825。

主检测路线：RTMPose + ST-GCN++（正式指标）；交付包也包含 YOLO-Pose 路线。

预跌倒路线：RTMPose + ST-GCN++，9 折集成，至少 5 折同意。

多模态路线：Qwen3-VL-2B-Instruct，异步复核、advisory_only=true。

3.2 实测环境

| 项目 | 实测值 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 Home 64 位 |
| Python | 3.12.13 |
| GPU / 显存 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 8188 MiB |
| 驱动 | 592.82 |
| PyTorch / CUDA | 2.12.1+cu130 / CUDA 可用 |
| FastAPI / Uvicorn | 0.141.1 / 0.52.1 |
| 测试日期 | 2026-09-02 |

3.3 方法与判定原则

自动化测试：使用项目 .venv 执行 python -m unittest discover -s tests -v；以断言全部通过为合格。

服务冒烟：使用交付包代码启动 Uvicorn，访问 /health；以 HTTP 成功和 ok=true 为合格。

离线性能：直接读取固定数据划分和已保存结果文件，不在测试集上重新调参。

风险解释：同时报告召回、提前量与误报事件/小时；不以单一准确率替代系统安全判断。

证据分级：本轮实跑、自动化断言、已保存实验结果、文档/代码核查分别标注，避免混淆。

4. 数据集与样本构成

| 数据集 | 样本与划分 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMDCSA24 | 160 视频：81 ADL、79 跌倒；4 名受试者严格四折隔离 | 跌倒检测内部测试 | 每个视频只进入一次汇总测试 |
| MCFD | 正式跨视角 415 段：216 ADL、199 跌倒；cam2/4/5/6/7/8 | 跌倒检测外部泛化 | 未参与训练；固定阈值 0.5 |
| PreVFall | 9 名受试者 LOSO；事件级记录含 72 个跌倒事件、36 个 ADL 视频 | 1/2/3 秒预警 | 模拟场景；ADL 时长约 0.394 小时 |
| Qwen 级联触发集 | 76 个骨架触发：69 个真实触发、7 个误触发 | 异步复核 | 触发级，不代表全天候误报率 |

5. 功能测试用例与结果

| 编号 | 功能 | 步骤/输入 | 预期 | 实际证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | 服务健康检查 | 启动服务并 GET /health | 200；ok=true；stream.state=STOPPED | 本轮实跑符合 | 通过 |
| FT-02 | Web 首页 | GET / | 返回演示页面，不进入 OpenAPI 文档 | TestClient 健康链路/代码核查 | 通过 |
| FT-03 | 视频解码探针 | 本地视频与非法 scheme | 合法源可解码；未知 scheme 被拒绝 | 2 项自动化断言通过 | 通过 |
| FT-04 | 启动前预热 | 窗口少于 64 帧 | 返回 WARMUP，不输出虚假安全结论 | 代码与状态逻辑核查 | 通过 |
| FT-05 | 姿态质量门控 | 缺躯干/长骨骼/大跳变/低有效率 | 拒绝姿态并返回 UNKNOWN/POSE_UNAVAILABLE | 7 项相关自动化断言通过 | 通过 |
| FT-06 | 短缺口修复 | 短帧缺失、同帧后端回退、长缺口 | 短缺口插值；同帧回退优先；长缺口保持缺失 | 3 项自动化断言通过 | 通过 |
| FT-07 | 跌倒连续确认 | 连续高概率窗口 | SUSPECTED→CONFIRMED，生成事件 | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-08 | 冷却抑制 | 确认后继续输入高概率 | 进入 COOLDOWN，避免重复事件 | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-09 | 折模型一致性 | 仅 2/4 折阳性，再改为 3/4 | 2/4 不确认；3/4 确认 | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-10 | 风险等级映射 | 构造 1s/2s/3s 投票 | 最早满足时距映射 HIGH/MEDIUM/LOW | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-11 | 风险姿态门控 | 有效率低于/达到 0.5 | 低于阈值拒绝；达到阈值放行 | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-12 | 萤石凭据缺失 | 未提供 AppKey/Secret | 明确报错，不静默请求 | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-13 | 萤石设备脱敏 | 获取 token 和设备列表 | 只返回脱敏设备信息，不回显 Token | 自动化断言通过 | 通过 |
| FT-14 | 事件/预览接口 | 查询 events、frame、preview | 返回事件列表、JPEG 或 MJPEG；无帧时明确错误 | 接口实现与 OpenAPI 核查 | 通过（接口级） |
| FT-15 | 多模态故障隔离 | 模型缺失/ERROR | 骨架检测继续运行，复核仅 advisory | 架构与状态逻辑核查 | 通过（设计级） |

说明：FT-14、FT-15 已具备接口和异常隔离实现，但本轮未进行真实摄像头长时运行与大模型现场触发；故结论限定为接口级/设计级。

6. 自动化回归实测

| 模块 | 通过数 | 覆盖点 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头与 Web 服务 | 6 | 凭据缺失、设备脱敏、风险状态、视频解码、非法协议、健康接口 |
| 跌倒决策状态机 | 3 | 连续确认、冷却、姿态低质量、折模型一致性 |
| 姿态质量 | 4 | 长骨骼、中心跳变、躯干缺失、合理姿态 |
| 姿态修复 | 3 | 长缺口、同帧回退、短缺口插值 |
| 滑窗标签 | 3 | ADL、异常标注解析、跌倒前边界 |
| 合计 | 19 | 19 通过，0 失败，运行 0.185 秒 |

.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v
----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 0.185s

OK

工具限制记录：虚拟环境未安装 pytest，因此仓库中采用 pytest 风格的其他用例未由该命令收集。本报告只把实际执行的 19 项计入“本轮自动化通过数”，未将未执行用例虚报为通过。

7. 跌倒检测实测数据

7.1 GMDCSA24 内部受试者隔离测试

| 路线 | Accuracy | Recall | Specificity | F1 | Balanced Acc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTMPose + ST-GCN++ | 86.88% | 83.54% | 90.12% | 86.27% | 86.83% |
| YOLO-Pose + ST-GCN++ | 78.75% | 83.54% | 74.07% | 79.52% | 78.81% |
| YOLO-Pose + CTR-GCN | 77.50% | 83.54% | 71.60% | 78.57% | 77.57% |

7.2 MCFD 外部跨视角测试（415 段，阈值 0.5）

| 路线 | Accuracy | Recall | Specificity | F1 | ROC-AUC | TP/TN/FP/FN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTMPose + ST-GCN++ | 62.41% | 60.30% | 64.35% | 60.61% | 64.39% | 120/139/77/79 |
| YOLO-Pose + ST-GCN++ | 60.00% | 66.33% | 54.17% | 61.40% | 64.84% | 132/117/99/67 |
| YOLO-Pose + CTR-GCN | 58.55% | 62.81% | 54.63% | 59.24% | 61.38% | 125/118/98/74 |

分析：内部与外部结果存在明显落差，说明跨场景、跨视角和动作定义差异是主要风险。RTMPose + ST-GCN++ 综合更均衡；YOLO-Pose + ST-GCN++ 召回更高但误报更多。现场部署必须重新采集数据并校准阈值。

8. 跌倒前风险预测实测数据

8.1 九受试者 LOSO 窗口级结果

| 指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Macro Balanced Accuracy | 0.8833 ± 0.0726 | 跨受试者平均的均衡准确率 |
| Macro-F1 | 0.6681 ± 0.1401 | 对类别不均衡更敏感 |
| Macro PR-AUC | 0.8314 ± 0.1592 | 风险排序能力 |
| 1 秒预警 Recall | 0.8408 | 距跌倒 0–1 秒窗口 |
| 2 秒预警 Recall | 0.7982 | 距跌倒 0–2 秒窗口 |
| 3 秒预警 Recall | 0.8047 | 距跌倒 0–3 秒窗口 |

依据：docs/PREFALL_FASTAPI_INTEGRATION.md；PreVFall 9 名受试者严格 LOSO、每折 300 轮。

8.2 事件级结果：单窗口与连续两个窗口确认

| 确认策略 | 时域 | 有效跌倒 | 检出 | 事件召回 | 平均提前量 | ADL误报/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 窗口 | 1s | 72 | 69 | 95.83% | 0.612 s | 43.19 |
| 1 窗口 | 2s | 72 | 70 | 97.22% | 1.409 s | 109.25 |
| 1 窗口 | 3s | 72 | 72 | 100.00% | 2.287 s | 210.88 |
| 2 窗口 | 1s | 65 | 46 | 70.77% | 0.222 s | 17.78 |
| 2 窗口 | 2s | 72 | 61 | 84.72% | 0.967 s | 43.19 |
| 2 窗口 | 3s | 72 | 68 | 94.44% | 1.699 s | 109.25 |

依据：reports/prevfall_event_metrics_confirm1.json 与 confirm2.json；路线 outputs/prevfall_rtmpose_stgcnpp_300e_b128；ADL 观测时长约 0.3936 小时。

关键判断：连续确认降低了误报，但也减少了可用提前量和事件召回。即使采用两个窗口确认，1 秒分支仍约 17.78 次误报事件/小时；2 秒和 3 秒分支更高。该结果不满足正式外部告警要求。

8.3 单个成功样例

| 样例 | 真实标签 | 首次告警提前量 | 是否在时域内检出 | 误报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDFSM1.mp4（受试者1留出） | fall；起始帧 523；30 fps | 1s: 0.933s；2s: 2.000s；3s: 2.000s | 1s/2s/3s 均为 true | false_alert=false |

依据：reports/prevfall_prefall_success_subject1.json。

9. 多模态复核结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 触发样本 | 76 段：69 个真实触发、7 个误触发 |
| 复核结果 | 真实触发确认 68/69；误触发未确认 7/7 |
| Accuracy | 96.30% |
| Precision / Recall / F1 | 100% / 94.44% / 97.14% |
| Balanced Accuracy | 97.22% |
| 推理延迟 | 平均 4.71 秒；中位数 4.54 秒 |
| 系统策略 | 骨架告警立即保留；Qwen 异步复核，不阻塞实时解码 |

解释：多模态分支适合做升级确认、语义解释和人工复核辅助，不适合替代实时骨架分支。该结果是触发级级联测试，不能换算成真实摄像头全天候误报率。

10. 问题、风险与改进建议

| 编号 | 问题/风险 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 外部 MCFD 性能显著低于内部数据 | 跨场景漏报与误报 | 采集目标场景数据；按摄像头和动作分层评估 |
| R-02 | 预跌倒事件误报率高 | 频繁提示造成告警疲劳 | 保持实验模式；采用人工/多模态联合复核；增加难负样本 |
| R-03 | ADL 事件级观测仅约 0.394 小时 | 长时误报估计不稳定 | 每个目标场景至少进行多小时连续测试 |
| R-04 | 当前单实例单路视频 | 无法直接横向覆盖多房间 | 每路独立进程/GPU 队列，压测后再扩容 |
| R-05 | 遮挡、人体过小和出画 | 姿态不可用 | 明确显示 POSE_UNAVAILABLE；优化机位与补充多视角 |
| R-06 | Qwen 平均延迟 4.71 秒 | 不能用于即时拦截 | 仅异步复核；实时提示仍由骨架模型触发 |
| R-07 | 本轮未执行 pytest 风格全部用例 | 自动化覆盖不完整 | 补装 pytest 后执行完整 tests/ 并纳入 CI |

优先采集快速坐下、弯腰捡物、躺床/起床、蹲下、系鞋带、剧烈转身、遮挡、走出画面等难负样本。

每次跌倒保留跌倒前 5–10 秒并标注失稳起点、保护性迈步、扶物恢复与真正跌倒起点。

现场验收同时报告事件召回、平均/中位提前量、误报事件/小时和不可判断时长占比。

11. 验收判定

| 目标 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目演示 | 通过 | 内置样例、页面、状态与接口链路完整 |
| 业务系统接口联调 | 通过（单路原型） | 健康、启动/停止、状态、事件、预览接口已实现 |
| 跌倒检测算法原型 | 通过 | 具备内部与外部固定测试结果；仍需现场适配 |
| 跌倒前风险提示 | 有条件通过 | 仅实验提示与复核触发；不得作为唯一紧急告警 |
| 真实场景生产验收 | 未通过/待完成 | 缺少长时现场、多路并发、稳定性与阈值冻结 |

最终结论：当前版本已形成可运行、可测试、可联调的跌倒风险监测原型。正式落地前必须完成目标场景长时数据采集、多人/多路验证、误报预算验收、安全合规评审与阈值冻结。

附录 A. 复测命令与证据文件

# 自动化回归
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v

# 启动服务
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start_api.ps1

# 健康检查
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/health

检测指标：README.md；项目概要.md；results/mcfd_external_benchmark/summary.json。

预警指标：docs/PREFALL_FASTAPI_INTEGRATION.md；reports/prevfall_event_metrics_confirm1.json；reports/prevfall_event_metrics_confirm2.json。

成功样例：reports/prevfall_prefall_success_subject1.json。

多模态指标：docs/MULTIMODAL_FASTAPI_INTEGRATION.md。

功能实现：app/webapp.py；app/realtime.py；app/decision.py；tests/。