DEPLOYMENT & TECHNICAL GUIDE

跌倒风险监测系统部署与技术文档

实际部署环境、安装启动方法、操作流程与逐步预期结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 适用交付包 | fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825 |
| 编制日期 | 2026-09-02 |
| 适用对象 | 项目评审人员、部署运维人员、业务系统集成人员 |
| 部署形态 | Windows 单机 GPU + FastAPI 微服务 + 浏览器演示页 |

使用说明

本文档依据当前工作区代码、交付包、配置、自动化测试与已保存实验结果编制。涉及模拟数据的指标均按实验结果表述，不代表真实养老场景的最终安全性能。

1. 文档范围与当前交付状态

本系统以普通 RGB 视频或摄像头视频流为输入，复用人体姿态结果，同时运行“已发生跌倒检测”和“未来 1/2/3 秒风险预测”两个骨架分支；多模态模型作为可选的异步复核分支。业务系统通过 HTTP 接口获取状态、事件与预览画面。

当前可交付能力：本地视频、萤石设备接入代码、单路实时处理、跌倒状态机、跌倒前风险等级、REST 接口、演示页面及可选 Qwen3-VL 复核均已形成交付包。

边界：预跌倒分支仍为实验功能；真实家庭或养老机构的长时误报率、多人并发、全天候稳定性和现场阈值尚未完成最终验收。不得将其单独作为紧急处置的唯一依据。

2. 实际部署环境

2.1 已验证主机环境

| 类别 | 实际环境 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 Home（64 位） | 当前工作站实测 |
| Python | 3.12.13 | 项目虚拟环境 .venv |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，8188 MiB | CUDA 推理设备 |
| 显卡驱动 | 592.82 | nvidia-smi 实测 |
| PyTorch | 2.12.1+cu130 | torch.cuda.is_available() = True |
| OpenCV | 5.0.0 | 视频读取、解码与标注 |
| NumPy | 2.5.1 | 数值计算 |
| FastAPI / Uvicorn | 0.141.1 / 0.52.1 | HTTP 服务 |
| 部署模式 | 单机、单进程、单路视频流 | 当前原型限制 |

依据：2026-09-02 本机命令实测；README.md；requirements*.txt。

2.2 建议最低配置

Windows 10/11 64 位；Python 3.12；可用磁盘空间不少于 10 GB（不含大模型缓存与视频数据）。

仅运行骨架检测/预警：建议 NVIDIA CUDA GPU，显存 6 GB 及以上；CPU 可用于接口联调，但实时性不作保证。

启用 Qwen3-VL-2B 多模态复核：建议 8 GB 显存，并预留模型下载与缓存空间；该分支异步运行。

浏览器访问演示页；如接入萤石设备，需开放外网访问萤石开放平台并准备 AppKey/AppSecret/设备序列号。

3. 系统组成与运行数据流

| 层级 | 组件 | 输入 → 输出 |
| --- | --- | --- |
| 视频接入 | 本地文件 / 直接流 / 萤石 | 视频源 → 解码帧；断流时记录错误与重连次数 |
| 姿态前端 | RTMPose 或 YOLO-Pose | RGB 帧 → COCO-17 关键点与置信度 |
| 质量门控 | 姿态完整度与几何检查 | 低质量骨架 → POSE_UNAVAILABLE/UNKNOWN，禁止误显示为安全 |
| 跌倒检测 | ST-GCN++ 四折集成 + 状态机 | 64 帧窗口 → NORMAL/SUSPECTED/CONFIRMED/COOLDOWN |
| 风险预测 | PreVFall 九折集成 | 64 帧窗口 → 1s/2s/3s 概率与 NORMAL/LOW/MEDIUM/HIGH |
| 多模态复核 | Qwen3-VL-2B（可选） | 触发前后 RGB 帧 → 动作、阶段、解释与复核结论 |
| 服务输出 | FastAPI + 演示页 | 状态、事件、JPEG/MJPEG 预览、OpenAPI 文档 |

3.1 默认关键参数

| 参数 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| window_frames | 64 | 每次模型判断使用的骨架帧数 |
| stride_frames | 16 | 滑动窗口步长 |
| fall threshold | 0.5 | 跌倒概率阈值 |
| confirm_windows | 3 | 连续三个窗口满足条件后确认 |
| min_pose_valid_ratio | 0.5 | 有效姿态比例低于 50% 时拒绝推理 |
| min_positive_folds | 3/4 | 跌倒检测的折模型一致性要求 |
| prefall vote | 5/9 | 风险预测的多数票要求 |
| multimodal | false | 默认关闭，按需启用 |

4. 交付目录与部署前检查

fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825/
├─ app/                 FastAPI、实时服务、推理与演示页
├─ demo/                内置演示素材
├─ docs/                接口与集成说明
├─ models/              ST-GCN++ 等模型结构
├─ scripts/             服务启动、冒烟测试与工具
├─ weights/             跌倒检测、预警与可选适配器权重
├─ .env.example         环境变量模板
├─ requirements*.txt   分层依赖
└─ start_api.ps1        推荐启动脚本

| 检查项 | 检查方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 交付包完整 | 确认 app、scripts、weights、demo 存在 | 目录均存在；weights 约 26 个文件、约 85.5 MB |
| Python 可用 | py -3.12 --version | 显示 Python 3.12.x |
| GPU 可见 | nvidia-smi | 显示 NVIDIA GPU、驱动和显存 |
| 端口空闲 | 检查 8000 端口 | 无其他服务占用；否则改用其他端口 |
| 凭据隔离 | 仅复制 .env.example 为 .env | 真实密钥未写入源码、未提交 Git |

5. 安装与启动（Windows PowerShell）

推荐方式：在交付包根目录创建独立虚拟环境，再执行 start_api.ps1。以下每一步均给出可观察的预期结果。

| 步 | 操作 | 命令/动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入交付目录 | cd <交付包绝对路径> | PowerShell 当前目录末尾为 fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825。 |
| 2 | 创建虚拟环境 | py -3.12 -m venv .venv | 出现 .venv\Scripts\python.exe；命令无红色错误。 |
| 3 | 升级安装工具 | .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -U pip | 最后显示 Successfully installed 或 Requirement already satisfied。 |
| 4 | 安装核心依赖 | .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt | NumPy、OpenCV、PyTorch、姿态相关包安装完成。 |
| 5 | 安装 API 依赖 | .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-api.txt | FastAPI、Uvicorn、Pydantic、Requests 安装完成。 |
| 6 | 创建配置文件 | Copy-Item .env.example .env | 根目录出现 .env；尚未填写的敏感项保持占位符。 |
| 7 | 启动服务 | powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start_api.ps1 | 终端显示 Uvicorn 监听 http://127.0.0.1:8000；进程保持运行。 |
| 8 | 健康检查 | Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/health | 返回 ok=true、service=fall-detection，stream.state=STOPPED。 |
| 9 | 打开演示页 | 浏览器访问 http://127.0.0.1:8000/ | 出现来源选择、开始/停止、视频预览、跌倒状态和风险卡片。 |
| 10 | 查看接口文档 | 浏览器访问 http://127.0.0.1:8000/docs | 出现 Swagger UI 和 /v1/* 接口列表。 |

5.1 可选：启用多模态复核

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\安装多模态模型.ps1
# 在 .env 中设置：
MULTIMODAL_ENABLED=true
MULTIMODAL_MODEL=Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct
MULTIMODAL_ALLOW_DOWNLOAD=false

预期结果：模型下载完成后重启服务，/health 中 multimodal_review.enabled=true，初始 status=IDLE。若模型缺失、显存不足或输出解析失败，状态应为 ERROR，但骨架实时分支不能因此中断。

6. 配置方法

| 变量 | 推荐值/示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FALL_ROUTE | rtmpose_stgcnpp | 启用风险预测时必须与 RTMPose 预警权重对齐 |
| FALL_CHECKPOINTS_ROOT | weights/stgcnpp | 四折跌倒检测权重目录 |
| FALL_DEVICE | cuda | 无 GPU 联调可改 cpu，实时性另行评估 |
| PREFALL_ENABLED | true | start_api.ps1 默认开启；直接运行脚本时默认关闭 |
| PREFALL_CHECKPOINTS_ROOT | weights/prefall | 应自动发现 fold_1 至 fold_9 |
| FALL_SERVICE_API_KEY | 长随机字符串 | 非回环地址部署前必须设置 |
| YS7_APP_KEY/SECRET | 由开放平台提供 | 萤石设备接入凭据；严禁回显和提交 |
| YS7_DEVICE_SERIAL | 设备序列号 | 可在请求体中覆盖 |

安全约束：仅在配置强随机 API Key、HTTPS 反向代理和网络访问控制后绑定 0.0.0.0。开发演示优先使用 127.0.0.1。

7. 操作流程与每一步预期结果

7.1 演示页面流程

| 步 | 用户动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开首页并选择“内置成功样例” | 页面加载完成；不需要萤石账号。 |
| 2 | 点击“开始处理” | 服务状态从 STOPPED 转为 RUNNING；解码帧数开始增加。 |
| 3 | 观察预热 | 未积累 64 帧时显示 WARMUP，不应提前显示安全或高风险结论。 |
| 4 | 观察骨架质量 | 人体可见时 pose_valid_ratio 上升；严重遮挡/出画时显示 POSE_UNAVAILABLE。 |
| 5 | 观察风险卡片 | 依次显示 1s/2s/3s 概率；满足投票条件后风险为 LOW/MEDIUM/HIGH。 |
| 6 | 观察跌倒检测状态 | 满足阈值、一致性与连续确认后进入 CONFIRMED，并形成事件；随后进入 COOLDOWN。 |
| 7 | 查看画面和事件 | 预览带骨架与状态；/v1/events 返回已确认事件列表。 |
| 8 | 点击“停止” | 状态回到 STOPPED；后台视频处理线程停止。 |

7.2 API 集成流程

$headers = @{ 'X-API-Key' = '<与服务一致的密钥>' }
$body = @{
  source_type='direct'
  source_url='<本地视频或 rtsp/http 地址>'
  camera_id='room-01'
  process_every_n_frames=1
} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://127.0.0.1:8000/v1/streams/start `
  -Headers $headers -ContentType 'application/json' -Body $body
Invoke-RestMethod -Uri http://127.0.0.1:8000/v1/streams/status -Headers $headers

| 接口 | 调用目的 | 成功时预期 |
| --- | --- | --- |
| GET /health | 存活与配置检查 | 200；ok=true；返回当前 detector 与 multimodal 配置 |
| POST /v1/streams/probe | 解码探针 | 返回解码帧数、尺寸、FPS 和耗时；不泄露播放地址 |
| POST /v1/streams/start | 启动单路处理 | running=true；camera_id 与请求一致 |
| GET /v1/streams/status | 轮询最新结果 | latest_result 含检测状态、风险预测、姿态有效率 |
| GET /v1/events | 获取已确认事件 | 按时间返回事件；无事件时为空列表 |
| GET /v1/frame.jpg | 获取最新标注帧 | image/jpeg；无可用帧时返回明确错误 |
| GET /v1/preview.mjpg | 浏览器连续预览 | multipart MJPEG 数据流 |
| POST /v1/streams/stop | 停止处理 | running=false；state=STOPPED |

7.3 状态解释与处置建议

| 状态 | 含义 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| WARMUP | 窗口不足 64 帧 | 等待，不作风险判定 |
| POSE_UNAVAILABLE / UNKNOWN | 姿态质量不足 | 提示“无法判断”，检查遮挡、视角与人体出画 |
| NORMAL | 未达到风险/跌倒条件 | 继续监测 |
| LOW | 预计 3 秒内存在风险 | 界面提示、记录，必要时人工关注 |
| MEDIUM | 预计 2 秒内存在风险 | 提高提示等级，准备人工核查 |
| HIGH | 预计 1 秒内存在风险 | 立即提示并触发可选多模态复核；不得单独外呼急救 |
| FALL_CONFIRMED | 跌倒检测分支已确认 | 写入事件、保存证据、进入业务处置流程 |
| COOLDOWN/RESPONSE_ACTIVE | 确认后的抑制/持续处置阶段 | 避免重复报警，继续保存状态 |

8. 实际启动验证记录

| 验证项 | 操作 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务进程 | 使用交付包代码在 127.0.0.1:8018 启动 | Uvicorn 正常启动，健康接口可访问 | 通过 |
| 健康接口 | GET /health | ok=true；service=fall-detection；stream.state=STOPPED | 通过 |
| 权重发现 | 读取 /health.detector | 检测权重目录与 YOLO 权重均解析到交付包内 | 通过 |
| CUDA 环境 | torch.cuda 检查 | 可用；设备为 RTX 4060 Laptop GPU | 通过 |
| 自动化回归 | python -m unittest discover -s tests -v | 19 项执行，19 项通过，耗时 0.185 秒 | 通过 |

依据：2026-09-02 实际运行记录；交付包 outputs/fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825。

9. 常见故障与处理

| 现象 | 常见原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 .venv | 未创建虚拟环境或目录错误 | 回到交付包根目录执行 py -3.12 -m venv .venv |
| CUDA 不可用/显存不足 | 驱动、PyTorch 构建或显存占用 | 确认 nvidia-smi；关闭其他 GPU 任务；必要时暂用 cpu 联调 |
| 服务启动但风险分支关闭 | 直接运行 run_fall_api.py，未设置 PREFALL_ENABLED | 使用 start_api.ps1 或在 .env 中显式设置 true |
| 状态长期 WARMUP | 帧未解码或处理帧过少 | 检查 source_url、probe 结果和 process_every_n_frames |
| POSE_UNAVAILABLE | 无人、遮挡、人体过小、关键点异常 | 调整摄像头角度/距离；不要把该状态映射为 NORMAL |
| 萤石错误 60019 | 设备视频加密开启 | 使用官方 PC SDK + 设备验证码，或在授权条件下采用兼容流方案 |
| 萤石错误 525546 | VTDU 并发取流已满 | 释放其他取流客户端或由现有取流端转发一路内部流 |
| Qwen 状态 ERROR | 模型缺失、下载关闭、显存不足或解析失败 | 检查模型缓存与 MULTIMODAL_*；骨架分支应继续运行 |

10. 生产化建议与验收清单

部署在受控内网，以 HTTPS 反向代理、强 API Key、密钥轮换和访问日志保护接口。

每路摄像头独立进程或 GPU 任务；当前单实例只处理一路，扩容前需压测显存、延迟和重连。

保存报警前后视频证据，并对存储周期、隐私授权、访问权限和脱敏制定制度。

将预跌倒 HIGH 作为提示/复核触发，不作为唯一的紧急外部动作条件。

现场采集快速坐下、弯腰、躺床、蹲下、遮挡等难负样本，完成阈值校准与长时误报验收。

| 验收项 | 通过标准 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 安装 | 依赖安装无错误，虚拟环境可重复创建 | □ |
| 启动 | /health 返回 ok=true | □ |
| 视频 | probe 可解码，start 后 frames_processed 增长 | □ |
| 状态 | WARMUP、POSE_UNAVAILABLE、NORMAL、风险等级均显示正确 | □ |
| 事件 | 确认跌倒后 /v1/events 出现事件 | □ |
| 停止/重启 | 停止后线程退出，重启后服务恢复 | □ |
| 安全 | 非回环部署具备 API Key、HTTPS 与网络控制 | □ |
| 现场数据 | 完成目标场景长时测试并冻结阈值 | □ |

附录 A. 追溯材料

README.md；项目概要.md；configs/system_prototype.json；start_api.ps1；.env.example。

docs/简易系统上手说明.md；docs/FASTAPI_CAMERA_SERVICE.md；docs/PREFALL_FASTAPI_INTEGRATION.md；docs/MULTIMODAL_FASTAPI_INTEGRATION.md。

app/webapp.py；app/realtime.py；app/decision.py；tests/ 目录。

交付包：outputs/fall_multimodal_fastapi_v0.5_20260825。